Beschreibung der Me�module

Me�modul L�rm

Das Me�modul L�rm setzt den Schallpegel in eine Spannung

um. Es kann direkt an der ZELLE betrieben werden, die auch die

Stromversorgung des Moduls mit �bernimmt.

Das Modul enth�lt folgende Funktionsgruppen: Das

Kondensatormikrofon gibt eine der Schallintensit�t

proportionale Wechselspannung ab, die durch den Vorverst�rker

verst�rkt wird. Es folgt ein Filter zur Bewertung der Intensit�t

nach der genormten A-Kurve, die der Empfindlichkeit des

menschlichen Ohrs angepa�t ist. Das gefilterte Signal durchl�uft

einen logarithmischen Gleichrichter, so da� die Ausgangsspannung

logarithmisch mit der Schallintensit�t w�chst. Sie ist damit

proportional zum bewerteten Schallpegel in dB(A). Die

Kalibrierung kann durch ein internes Trimmpoti erfolgen.

Technische Daten:

Betriebsspannung  :  4V...6V

Stromaufnahme     :  ca. 5mA

Me�bereich        :  30dB(A) .... 100dB(A)

Ausgangsspannung  :  ca. 1,0V ... 2,5V

Die Anwendung des Me�moduls kann z.B. in der Proze�sprache

erfolgen. Der gew�hlte Analogeingang wird ausgelesen und der

gelesene Wert in den Pegel L umgerechnet. Die Umrechnung f�r

Kanal 1 lautet:

Pegel L = ((AEIN(0)/2)-25) dB(A)

Die folgende Prozedur gibt den Ger�uschpegel in dB(A) aus:

procedure dba;

var a: real;

begin

a := AEin(0);

a := a/2-25;

gotoxy (10,8); write ( a:10:1, ' dB(A)'); clrEol;

end;

Me�modul Temperatur/1

---------------------

Das Me�modul Temperatur setzt die Temperatur in eine

proportionale Spannung um. Es kann direkt an der ZELLE

eingesetzt werden und wird von dieser mit Spannung versorgt.

Das Modul besteht aus einem Temperatursensor und einem

Me�verst�rker. Die Ausgangsspannung steigt mit jedem Grad um

20mV. Die Kalibrierung des Moduls kann durch ein internes

Trimmpoti erfolgen.

Technische Daten:

Betriebsspannung  :  4V...6V

Stromaufnahme     :  ca. 5mA

Me�bereich        :  -25�C ... 102�C

Aufl�sung         :  0,5K

Ausgangsspannung  :  0V...2,55V

Die Anwendung des Me�moduls kann z.B. in der Proze�sprache

erfolgen. Der gew�hlte Analogeingang wird ausgelesen und der

gelesene Wert in die Temperatur umgerechnet. Die Umrechnung f�r

Kanal 2 lautet:

Temperatur t = ((AEIN(1) / 2)-25) �C

Die folgende Prozedur f�hrt die Umrechnung und die Ausgabe aus:

procedure temp;

var t : real;

begin

t:=    AEin(1) / 2 -25;

gotoxy(10,12); write (t:10:1 , ' �C');clrEol;

end;

Temperatur/2 - NTC-Sensor

-------------------------

Das Me�modul Temperatur/2 setzt die Temperatur in eine

Spannung um. Es kann direkt an der Zelle

eingesetzt werden und wird von dieser mit Spannung versorgt.

Das Modul besteht aus einem gekapselten NTC-Temperatursensor,

der mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler bildet.

Die Ausgangsspannung steigt mit der Temperatur nicht-linear

an. Eine Linearisierung erfolgt softwarem��ig.

Technische Daten:

Betriebsspannung  :  4V...6V

Stromaufnahme     :  ca. 0,1mA

Me�bereich        :  -20�C ... +60�C

Aufl�sung         :  ca. 0,5K

Me�fehler         :  max ca. +/- 0,5�C

Ausgangsspannung  :  ca. 0,3V...2,0V

Der verwendete NTC-Sensor weist einen Widerstand von 10k

bei 25�C auf und garantiert eine hohe Me�genauigkeit auch

ohne Kalibrierung. Er befindet sich in Reihenschaltung mit

einem Festwiderstand von 10k an der Referenzspannung der

Zelle von 2,55V. Die folgende Tabelle zeigt die Abh�ngigkeit

des Widerstandes und der Ausgangsspannung von der Temperatur:

Temperatur/�C      Widerstand/k      Spannung/V

------------------------------------------------

-20                67,74               0,328

-10                42,45               0,486

0                27,28               0,684

10                17,96               0,912

20                12,09               1,154

25                10,00               1,275

30                 8,313              1,392

40                 5,828              1,611

50                 4,161              1,801

60                 3,021              1,958

Die Beziehung zwischen Sensorwiderstand und Me�spannung l��t sich

aus den Gesetzen der Reihenschaltung von zwei Widerst�nden

ableiten: U = 2,55V * 10k� / (10k� + R). Die Referenzspannung

kann hier exakt mit 2,55V eingesetzt werden, weil praktisch nur

ein Widerstandsverh�ltnis gemessen wird, Fehler der

Referenzspannung also wieder herausfallen.

Die Anwendung des Me�moduls kann z.B. in der Proze�sprache

erfolgen. Der gew�hlte Analogeingang wird ausgelesen und der

gelesene Wert in die Temperatur umgerechnet. Die folgende

Pascal-Funktion liefert die Me�temperatur des Sensors:

FUNCTION Temperatur (eingang :Byte) :Real;

VAR  n :Byte;

BEGIN

n:=AEin(eingang);

CASE n OF

000..031 : Temperatur:=-20;

032..048 : Temperatur:=-20+10*(n-32.8)/(48.6-32.8);

049..068 : Temperatur:=-10+10*(n-48.6)/(68.4-48.6);

069..091 : Temperatur:= 00+10*(n-68.4)/(91.2-68.4);

092..115 : Temperatur:= 10+10*(n-91.2)/(115.4-91.2);

116..139 : Temperatur:= 20+10*(n-115.4)/(139.2-115.4);

140..161 : Temperatur:= 30+10*(n-139.2)/(161.1-139.2);

162..180 : Temperatur:= 40+10*(n-161.1)/(180.1-161.1);

181..196 : Temperatur:= 50+10*(n-180.1)/(195.8-180.1);

ELSE

Temperatur := 60;

END;

END;

Der Sensor l��t sich vorteilhaft mit dem Me�programm PRISMA

einsetzen. Eine softwarem��ige Kalibrierung kann mit dem

Programm KAL_TMP2.EXE erfolgen.

Me�modul Temperatur/3   0....255�C

----------------------------------

Das Me�modul Temperatur/3 setzt die Temperatur in eine

proportionale Spannung um. Es kann direkt an der ZELLE eingesetzt

werden und wird von dieser mit Spannung versorgt.

Das Modul besteht aus einem Thermoelement-Einstechf�hler und einem

Me�verst�rker mit Eispunktkompensation. Die Ausgangsspannung ist

0 bei 0�C und steigt bis 2,55V bei der Endtemperatur von 255�C.

Die Kalibrierung des Moduls erfolgt softwarem��ig.

Technische Daten:

Betriebsspannung  :  4V...6V

Stromaufnahme     :  ca. 0,1mA

Me�bereich        :  0�C ... 255�C

Aufl"sung         :  1�C

Ausgangsspannung  :  0V...2,55V

Die Anwendung des Me�moduls kann z.B. in der Proze�sprache

erfolgen. Der gew�hlte Analogeingang wird ausgelesen und der

gelesene Wert direkt als Temperatur interpretiert.

Temperatur = AEIN(0) �C

Das Me�modul ist besonders f�r den Einsatz mit dem Me�programm

PRISMA geeignet. In PRISMA ist die Definitionsdatei TEMP3.DEF zu

w�hlen. Eine Kalibrierung erfolgt mit dem Programm KAL_TMP3.EXE.

Im Me�verst�rker befindet sich ein normalerweise ge�ffneter

Jumper und ein Trimmpotentiometer. Bei geschlossenem Jumper kann

der Me�bereich verdoppelt werden, wobei die Kalibrierung mit dem

Potentiometer erfolgen mu�.

Me�modul Licht

--------------

Das Me�modul setzt die Beleuchtungsst�rke in eine Spannung um.

Es kann direkt an der ZELLE eingesetzt werden und wird von

dieser mit Spannung versorgt.

Das Modul besteht aus einem Lichtsensor und einem

logarithmischen Me�verst�rker zur Vergr��erung des Me�bereichs.

Das Maximum der spektralen Empfindlichkeit des Sensors liegt

bei 550 nm, also beim Maximum der Empfindlichkeit des

menschlichen Auges.

Technische Daten:

Betriebsspannung  :  4V...6V

Stromaufnahme     :  ca. 5mA

Me�bereich        :  ca. 1 lx ... 200 000 lx

Ausgangsspannung  :  0,1V...2,55V

Die Anwendung des Me�moduls kann z.B. in der Proze�sprache

erfolgen. Der gew�hlte Analogeingang wird ausgelesen und der

gelesene Wert in die Beleuchtungsst�rke umgerechnet. Die

Umrechnung f� Kanal 3 lautet:

(AEIN(2)/40)

Beleuchtungsst�ke E = 0,09 * 10             lx

Eine eventuelle Kalibrierung des Moduls erfolgt softwarem��ig

durch Korrektur des Faktors 0,09.

Die folgende Prozedur f�hrt die Umrechnung und die Ausgabe aus.

Der Me�wert wird �ber 100 Einzelmessungen gemittelt, um auch bei

flimmernden Lampen eine ruhige Ausgabe zu erhalten.

procedure licht;

var e: real;

a, Mittel, n : Integer;

begin

mittel:=0;

for n:= 1 to 100 do mittel := mittel + AEin(2);

a := mittel div 100;

e := 0.09*exp(a/40*2.30);

gotoxy (10,10); write (e:10:1,' lx'); clrEol;

end;

F�r einige Anwendungen ist die Energiedichte des Lichts

wichtiger als die Beleuchtungsst�rke. Das Verh�ltnis zwischen

beiden Gr��en h�ngt von der spektralen Zusammensetzung des

Lichts zusammen. Beim Licht einer Gl�hlampe mit der

Farbtemperatur 2856K (Normlicht A nach DIN 5033) betr�gt der

Umrechenfaktor:

Beleuchtungsst�rke in Lx

-------------------------  = 21

Energiedichte in W/m�

F�r Sonnenlicht mit der Farbtemperataur von ca. 6000K gilt der

folgende Faktor:

Beleuchtungsst�rke in Lx

-------------------------  = 100

Energiedichte in W/m�

Das bedeutet z.B. f�r volles Sonnenlicht, da� bei einer

Energiedichte von 1000 W/m� eine Beleuchtungsst�rke von 100000

lx gemessen wird. Allegmein kann mit dem Me�modul die

Energiedichte des Sonnenlichts durch folgende Umrechnung

bestimmt werden:

(AEIN(2)/40)

Energiedichte  = 0,09 / 100 * 10              W/m�

Me�module  Gas/1 und Gas/2

--------------------------

Das Me�modul Gas dient zur Untersuchung von Luftverschmutzungen

durch brennbare Gase wie z.B. Methan, Kohlenmonoxid, Benzin usw.

Der verwendete Sensor TGS822/TGS813 besteht aus einem beheizten

Halbleiter (dodiertes Zinkoxid), dessen Widerstand durch

teilweise Reduktion bei Anwesenheit reduzierender Stoffe

verringert wird. Der Sensor wird �ber die Batterie der Zelle

beheizt. Er wird in Reihenschaltung mit einem Festwiederstand von

30k an der Referenzspannung der Zelle betrieben, so da� die

Me�spannung mit steigender Luftverschmutzung sinkt.

Technische Daten:

Betriebsspannung   :  4V...6V

Stromaufnahme      :  ca. 150mA (Heizstrom)

Me�bereich         :  abh�ngig vom Me�gas (siehe Diagramm)

Ausgangsspannung   :  ca. 0,1V ... 2,4V

Anw�rmzeit         :  ca. 1 min

Das Me�modul Gas/1 (TGS822) hat eine maximale Empfindlichkeit f�r

organische D�mpfe, w�hrend Gas/2 (TGS813) in erster Linie f�r

brennbare Gase ausgelegt ist.

Bei Verwendung des Me�programms PRISMA wird mit der

Definitionsdatei GAS.DEF oder GAS2.DEF der Widerstand des Sensors

in kohm angezeigt. Der Widerstand f�r saubere Luft mu� nach einer

gewissen Vorheizzeit f�r jeden Sensor individuell bestimmt

werden. Die relative �nderung des Widerstands erlaubt die

Ermittlung der Schadstoffkonzentration �ber das Diagramm, wenn

nur ein Gas in der Luft enthalten ist. Bei Mischbelastungen z.B.

durch Sta�enverkehr lassen sich meist nur vergleichende Messungen

durchf�hren. Beim gleichzeitigen Einsatz beider Sensoren kann

eine gewisse Selektivit�t erreicht werden. Die Datei GAS2.DEF

unterscheidet sich von GAS.DEF nur dadurch, da� kleinere

Widerst�nde (h�here Konzentrationen) im Diagramm nach oben

aufgetragen werden.

�nderungen der Betriebsspannung werden zwar teilweise vom Sensor

kompensiert, k�nnen aber zu gewissen Me�fehlern f�hren. Empfohlen

wird die Verwendung von NiCd-Akkus in der Zelle, da sie �ber

eine ausreichend konstante Spannung verf�gen. Durch den relativ

hohen Stromverbrauch ist die Me�dauer mit Akkus auf etwa zwei

Stunden begrenzt.

Me�ergebnisse sind in gewissem Ma�e von der Vorgeschichte des

Sensors abh�ngig. Ein neuer Sensor mu� zun�chst etwa eine

Stunde lang in sauberer Luft betrieben werden. Nach l�ngerer

Lagerzeit sollte der Sensor vor der eigentlichen Messung einige

Minuten lang eingeschaltet werden.